Çok kanallı Manuel Çoklu Kanal Pipet Teknik Şartnamesi

- Pipet uzun süreli kullanımlarda rahatlık sağlaması adına ultra hafiflikte olmalıdır.

- Pipetlerle üstünde belirtilen hacim aralıklarında sıvı çekilebilmelidir.

- Pipetler kullanıcıya dönük bir ekran penceresine sahip dört haneli bir ekrana ve iki tuşlu kullanım özelliğine sahip olmalıdır.

- Pipette iki farklı ayar seçeneği bulunmalıdır: Kalibrasyon ayarı ve geçici ayar.

- Kullanıcı, zor sıvılar veya yüksek yoğunluklu sıvılar için pipetin doğruluğunu artırmak amacıyla pipeti ayarlayabilmelidir. Ayrıca, pipetler kalibrasyon gerekmeden fabrika ayarlarına geri döndürülebilmelidir.

- Pipetlerde alt kısmının kolayca çıkarılabilmesi için hızlı bağlantı klipsi bulunmalıdır.

- Herhangi bir parça çıkarılmadan, tüm pipet 121°C’de 20 dakika boyunca otoklavlanabilir olmalıdır.

- Pipet 8 kanalli çoklu pipet olmalidir, 10-100 hacim aralığında işlem yapabilir olmalıdır.

- Pipet ile beraber ayni marka pipet ucu racki ve pipet ucu posette verilmelidir.

- Pipette kullanıcı tarafından çıkarılabilir pistonlar bulunmalı ve bu pistonlar sayesinde pipetin farklı plaka formatlarına uyarlanması için kanallar arasındaki mesafenin ayarlanmasını sağlanabilmelidir.

- Pipetin seri numarası hem sap kısmına hem de alt kısmına basılmış olmalıdır.

- Kanallar numaralandırılmış olarak belirtilmelidir, böylece kullanıcı pipeti her zaman aynı pozisyonda kullanabilmelidir.

- Pistonlar, ısıya, asitlere, alkalilere, küflenmeye, ağartıcılara, yaşlanmaya, güneş ışığına ve aşınmaya karşı yüksek direnç gösteren materyalden yapılmış olmalıdır.

- Pipetle düşük uç atma kuvvetine sahip olmalı ve bu kuvvet 3,6 Newton dan yüksek olmamalıdır.

- Maksimum hacimden minimum hacme geçiş, az sayıda dönüşle yapılabilmelidir.

- Fabrika kalibrasyonunun değişmediğini gösteren geçerli bir kalibrasyon mührü bulunmalıdır.

- UV ışınına maruz kalma durumunda renk değişimi olmamalıdır.

- Pipetle birlikte performans sertifikası verilmelidir veya bu sertifika kolayca indirilebilir olmalıdır.

- Pipetler aşağıda iletilen tabloda belirtilen hacim artışlarıyla çalışabilmelidir.

- Pipetler aşağıda verilen tablodaki teknik özellikleri içermelidir

| S. No | Hacim Aralığı | Artış |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 µL – 10 µL | 0.01 µL |
| 2 | 10 µL – 100 µL | 0.1 µL |
| 3 | 30 µL – 300 µL | 0.2 µL |
| 4 | 120 µL – 1200 µL | 1 µL |